- Oximetria de Pulso

Equipamento e funcionamento : microprocessador e um sensor com fonte e detector para dois comprimentos de onda. A absorção da luz tem um componente pulsátil que é o resultado da variação sisto/diastólica no volume de sangue arterial entre o detector. Dois comprimentos de onda, vermelha e infrevermelho, são emitidas por uma fonte posicionada no local de aferição. Um sensor na face oposta da superfície capta a luz que é parcialmente absorvida pela hemoglobina do leito arterial que o local monitorizado. A relação entre a luz transmitida/absorvida é medida, a saturação de oxigênio arterial é calculada e exibida continuamente em conjunto com o traçado do pulso arterial.

Locais utilizados : sobre a extremidade digital do pé ou da mão, lobo da orelha, septo nasal ou bochecha. O RN pode ser monitorizado também na região palmar e plantar ou no antebraço. As realizadas nas extremidades digitais são mais precisas do que no nariz ou orelha, embora nesses locais a resposta é mais rápida.

Precisão : quando a saturação está abaixo de 70% a margem de erro na determinação aumenta e nos aparelhos de boa qualidade a margem de erro oscila de 2 a 4% quando a saturação encontra-se acima de 70%.

Erros de Leitura : presença de carboxihemoglobina ou metahemoglobina, pigmentos de azul de metileno, bilirrubina (acima de 2,7mg%), pele de cor negra, hemoglobina fetal (apesar de descrito a diferença entre as duas hemoglobinas não afeta os valores finais), má perfusão periférica, aumento do pulso venoso, interferência da luz ambiente e ao shunt ótico (a falta de proteção do sensor à luz – deve ser protegido – pode fazer com que a luz alcance o detector, sem passar pelos tecidos).

Falta de Funcionamento : não funciona em casos com amplitude do pulso muito baixa. Os sistemas de alarme podem identificar a redução da amplitude do pulso a níveis críticos por hipotensão, hipotermia ou uso de vasoconstritores.

Utilização : sala de parto, ventilação pulmonar (resultado imediato das mudanças nos parâmetros do aparelho, permitindo uma maior segurança no desmame e diminuindo a coletas de gasometrias), mensuração da pressão arterial (sensor posicionado distalmente ao esfignomanômetro – a compressão dos vasos ao nível da pressão sistólica desencadeia a interrrupção do sinal de pulso para o aparelho.